Приложение

к постановлению

Кабинета Министров

Кыргызской Республики

Перечень национальных эталонов единиц величин Кыргызской Республики

| № п/п |  | Наименование эталона единицы величины и его метрологические характеристики | Состав эталона |  | Регистрационный номер в Государственном реестре национальных эталонов КР | Место содержания и применения национального эталона |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Национальный эталон единиц длины - Эталон концевых мер длины в диапазоне от 0,5 мм до 170 мм состоит из комплекса средств измерений и вспомогательных устройств - Эталоны длины в диапазоне от 30 мм до 481,1 мм 2.Эталон штриховых мер длины Точность: 0-100 мм -К; 0-1000 мм -1 разряд | 1.1. Эталон концевых мер длины Эталон концевых мер длины в диапазоне от 0,5 мм до 170 мм состоит из комплекса средств измерений и вспомогательных устройств, включающего: - набор КМД класс К 0,5-100 мм, зав. № 6296, инв. № 47806; - компаратор Marh РС 826, 0-170 мм, зав. № 5350310, инв. № 47811 - набор КМД класс 0, 0,5-100 мм, зав. № 6320, инв. № 47807 - набор КМД класс 0, 0,5-100 мм, зав. № 6297, инв. № 47805 1.2. Эталоны длины в диапазоне от 30 мм до 481,1 мм: - Набор КМД класс 1, 30 - 481,1 мм, зав. № 5946, инв. № 47808; - Набор КМД класс 2, 30 - 481,1 мм, зав. № 5951, инв. № 4780 2.Эталон штриховых мер длины В состав входит Брусковая линейка до 1м, зав. № 3481 |  | KG 417.НЭ.004-21 | Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики |  |
| 2 |  | Национальный эталон избыточного, абсолютного и вакуумметрического давления от (-0,1) МПа до 70 МПа; от 0,1 МПа до 7 МПа (рабочая среда – гидравл. масло) точность 0, 008%; от 1 МПа до 70 МПа (рабочая среда – гидравл. масло)- 0,008%; от 0 МПа до 7 МПа (рабочая среда – азот высокой очистки) Поршень цилиндр № 2465-725, TL1730 от 0,0014 МПа до 0,173 МПа (1,4–173 кПа) Поршень цилиндр 2465-727 SN C659 от 0,0117 МПа до 0,69 МПа (11,7–690 кПа) Поршень цилиндр 2465-729 SN V1725 от 0,0138 МПа до 6,9 МПа Поршень цилиндр 2465-730 SN G174 от 0,0138 МПа до 3,5 МПа | Эталон давления состоит из гидравлического и газового грузопоршневого манометра избыточного, вакуумметрического, абсолютного давления и вспомогательного оборудования для создания соответствующего режима давления: В диапазоне от 0,1 МПа до 70 МПа (избыточного давления): - гидравлический грузопоршневой манометр –580 DH- Budenberg зав. № 580/31140, инв. № 47891 / 47892. В диапазоне от 0,0014 МПа до 7 МПа (низко - избыточного и абсолютного давления) - газовый грузопоршневой манометр Ruska 2465A – 754 зав. №66921, инв. №47882 / 47883; - поршень цилиндр № 2465-725, зав. № TL13730, инв. № 47884; - поршень цилиндр 2465-727, зав. № SN C659, инв. № 47885; - поршень цилиндр 2465-729, зав. № SN V1725, инв. № 47887; - поршень цилиндр 2465-730, зав. № SN G174, инв. № 47886. В диапазоне от - 0,1 МПа до 0,7 МПа (вакуумметрического и избыточного давления): - калибратор давления избыточного и вакуумметрического давления Fluke 719-30G и Fluke 719-100 G, зав. № 1953014 и 1945008 инв. № 47895 и 47899; - барометр Fluke RPM4 BA 100K, зав. № 1742, инв. № 47906; - штангенрейсмас Standard Gage, зав. № 1742, № 47906; - термогигрометр HC 520, зав. № 4E0307601. |  | KG 417.НЭ.005-21 | Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики |  |
| 3 | Национальный эталон для передачи единицы источникам силы переменного и постоянного тока и переменного, постоянного напряжения и сопротивления Номин. знач физ.величины, хранимой эталоном; Точность эталона; Расшир. неопределенность, величины, реализуемой эталоном; Нестабильность эталона за год. Постоянное напряжение (ppmReding+ppmRange). 200 мВ 2 В 20 В 200 В 1000 В; 2.0 мкВ/В 1.0 мкВ/В 1.5 мкВ/В 1.5 мкВ/В 1.5 мкВ/В; 5.0+0.5 3.5+0.2 3.5+0.2 5.5+0.2 5.5+0.5; < 5.0+0.5 < 3.5+0.2 < 3.5+0.2 < 5.5+0.2 < 5.5+0.5. Постоянный ток (ppmReding+ppmRange). 200 мкА 2 мA 20 мA 200 мA 2 A 20 A; 14 мкА/A 12 мкА /A 12 мкА /A 12 мкА /A 15 мкА /A 30 мкА /A; 12+2.0 12+2.0 14+2.0 48+4.0 185+8.0 400+20; < 12+2.0 < 12+2.0 < 14+2.0 < 48+4.0 <185+8.0 < 400+20. Переменный ток (ppmReding+ppmRange). 200 мВ 2 В 20 В 200 В 1000 В; 90 μV/V 20 μV/V 18 μV/V 70 μV/V 40 μV/V; 115+20 90+10 90+10 90+10 115+20; < 115+20 < 90+10 < 90+10 < 90+10 < 115+20. Переменное напряжение (ppmReding+ppmRange). 200 мкА 2 мA 20 мA 200 мA 2 A 20 A; 0.28 мA/A 0.11 мA/A 0.15 мA/A 0.15 мA/A 0.13 мA/A 0.55 мA/A; 0.4%+100 300+100 300+100 290+100 620+100 820+100; < 0.4%+100 < 300+100 < 300+100 < 290+100 < 620+100 < 820+100. | В состав эталона входит: - Мультиметр 8508А Fluke, зав. № 197464380, инв. № 47871; |  | KG 417.НЭ.007-21 | Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики |  |
| 4 | Национальный эталон интервалов времени для передачи единицы электронным и механическим секундомеров до 960 с В диапазоне: 2s, 10s, 12s, 20s, 30s, 60s, 120s, 240s, 480s, 960s - точность эталона 12s, расшир. неопределенность 0,05 с/сут, нестабильность эталона за год 0,05 с/сут; В диапазоне: 2s, 10s, 12s, 20s, 30s, 60s, 120s, 240s, 480s, 960s - точность эталона 30s, расшир. неопределенность 1,2 с/сут, нестабильность эталона за год менее 1,2 с/сут |  | В состав эталона входят: Timometer 4500, зав. № 7009167498, инв. № 00000901 |  | KG 417.НЭ.006-21 | Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики |  |
| 5 | Национальный эталон массы от 1 мг до 20 кг Номин. знач физ.величины, хранимой эталоном; Точность эталонов; Расшир. неопределенность, величины, реализуемой эталоном; Нестабильность эталона за год. 1, 2, 5, 10, 20; мг; E1; 0,003 мг; < 0,003 мг. 50; мг; E1; 0,004 мг; < 0,004 мг. 100; мг; E1; 0,005 мг; < 0,005 мг. 200; мг; E1; 0,006 мг; < 0,006 мг. 500; мг; E1; 0,008 мг; < 0,008 мг. 1; г; E1; 0,010 мг; < 0,010 мг. 2; г; E1; 0,012 мг; < 0,012 мг. 5; г; E1; 0,014 мг; < 0,014 мг. 10; г; E1; 0,020 мг; < 0,020 мг. 20; г; E1; 0,025 мг; < 0,025 мг. 50; г; E1; 0,03 мг; < 0,03 мг. 100; г; E1; 0,05 мг; < 0,05 мг. 200; г; E1; 0,10 мг; < 0,10 мг. 500; г; E1; 0,25 мг; < 0,25 мг. 1; кг; E2; 0,5 мг; < 0,5 мг. 2; кг; E2; 3 мг; < 3 мг. 5; кг; E2; 8 мг; < 8 мг. 10; кг; E2; 0,003 мг; < 0,025 мг. 20; кг; E2; 0,004 мг; < 0,03 мг. | В состав эталона входят: - набор гирь Е1, 1 мг - 1 кг, зав. № 01 RS 11/1, инв. № 47759; - гиря Е2 2 кг, зав. № 01 RS 12/1, инв. № 47765; - гиря Е2 5 кг, зав. № 01 RS 13/1, инв. № 47766; - гиря Е2 10 кг, зав. № 01 RS 14/1, инв. № 47769; - гиря Е2 20 кг, зав. № 01 RS 15/1, инв. № 47770; - набор гирь Е1, 1 мг - 1 кг, зав. № 01 RS 11/2, инв. № 47760; - гиря Е2 2 кг, зав. № 01 RS 12/2, инв. № 47764; - гиря Е2 5 кг, зав. № 01 RS 13/2, инв. № 47767; - гиря Е2 10 кг, зав. № 01 RS 14/2, инв. № 47768; - гиря Е2 20 кг, зав. № 01 RS 15/2, инв. № 47771; - ХР26С, зав. № 01 СE 21, инв. № 47755; - АХ106, зав. № 01 СE 22, инв. № 47750; - АХ1004, зав. № 01 СE 23, инв. № 47751; - ХР2004S, зав. № 01 СE 24, инв. № 47752; - ХР5003S, зав. № 01 СE 25, инв. № 47753; - ХР26000L, зав. № 01 СE 26, инв. № 47754; - стандарт магнитной восприимчивости LMPS, зав. № 01 RS 31, инв. № 47772; - магнитометр S-50, зав. № 01 СЕ 31, инв. № 47773; - микровесы ХР6U, зав. № 01 СE 32, инв.№ 47773; - концевые меры длины (для увеличения расстояния между платформой и магнитом), зав. №01 СE 34/1,01 СE 34/2, 01 СE 34/3, 01 СE 35/1, 01 СE 35/2, 01 СE 35/3, инв. № 47773; - прецизионный кондиционер «Blue Box Data Tach», зав. № 01 AC 41, инв. № 70558; - климатическая станция (состоит): Klimet A30, зав. №01 СЕ 41/1, инв. № 47774; - встроенный датчик давления KLA30/P35-2, зав. № З/№ 0041 инв. № 47774; - встроенный датчик точки росы КLA30 DP, инв. № 47774; - встроенные датчики температуры (4 штуки) КLA30/T4, зав. № 01 СЕ 41/1, инв. № 47774, 1018, 1017 |  | KG 417.НЭ.001-21 | Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики |  |
| 6 | Национальный эталон относительной влажности воздуха от 15% до 90% при температуре 20°С; Номин. знач физ.величины, хранимой эталоном; Точность эталона; Расшир. неопределенность, величины, реализуемой эталоном; Нестабильность эталона за год. 15 % до 90 % относительной влажности воздуха (климатическая камера); Передатчик давления, относ. влажности воздуха и температуры точность измерения относ. влажности воздуха: ± 1 % (от 0% до 90%) точность измерения температуры при 20 °C: ± 0,2 °C; 1,5 % относительной влажности воздуха; менее 0,5 % относительной влажности воздуха. | Передатчики давления, относительной влажности воздуха и температуры VAISALA PTU 301 (2 шт.) зав. № Е3920003, Е3920002, инв. № 47795, 47796 Климатическая камера THUNDER SCIENTIFIC 2500ST-LT, зав. № 0903735 , инв. № 47784 |  | KG 417.НЭ.003-21 | Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики |  |
| 7 | Национальный эталон температуры от (-50) °С до 1100 °С Номин. значения физич. величины, хранимой эталоном; Точность эталона; Расшир. неопределенность, величины, реализуемой эталоном; Нестабильность эталона за год. В диапазоне от (–50) °C до 660 °C (контактная термометрия). от (–50) °C до 0 °C (низкотемп. термостат); Эталонные платиновые термометры сопротивления Pt25, Pt100 (стабильность: < 8 мK в год повторяемость: < 1 мK) в комплекте с температурным мостом (точность измерения сопротивления: 4ppm от показания; 15 мК; менее 15 мК. 0 °C (сосуд Дьюара); 10 мК; менее 10 мК. от 0 °C до 50 °C (водяной термостат); 15 мК; менее 15 мК. от 50 °C до 250 °C (масляный термостат); 20 мК; менее 20 мК. от 50 °C до 660 °C (блок температ. калибратора); 0,25 K; менее 0,25 K. В диапазоне от 300 °C до 1100 °C (контактная термометрия). от 300 °C до 1100 °C (высокотемпературная печь); Термопары типа S (точность до 600 °C: ± 0,6 °C до 1100 °C: ± 0,1 % от показания) в комплекте с мультиметром (±(4,5ppm от показания + 0,5ppm от диапазона измер.); 0,5 K; менее 0,5 K. |  | KG 417.НЭ.002-21 |  | Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики |  |